附件17

# 询价文件

# （20万元（不含）以下）

# 项目名称：小鼠独立通气笼具（IVC）

# 采购单位：陆军军医大学基础医学院

# 二○二四年十一月

- 询价公告

就以下项目进行询价采购，欢迎有资格的供应商参加该项目询价。

- 项目名称：小鼠独立通气笼具（IVC）

- 项目预算：15万元

- 项目单位：基础医学院实验动物学教研室

- 项目概况：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小鼠独立通气笼具（IVC） | 详见第二部分技术与商务需求 | 1 | 套 |

- 供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.采购人通过“企查查”、“天眼查”等第三方平台查询公司关联性，以及是否在军队供应商黑名单及本院不良记录中；采购人通过“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”查询近3年内，报价人无因违法经营而受到刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.本项目不接受联合体报价。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目（同一包）的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

参加报价供应商必须满足资格要求中的所有条款，否则其报价将被拒绝。

- 询价文件申领时间、方式

（一）询价文件申领时间：2024年11月06日至11月11日

（二）询价文件申领方式：同询价公告一并挂网，自行下载

- 报价文件递交：

- （一）报价文件递交截止时间：2024年11月22日17时00分

- （二）报价文件递交要求：签字盖章完善并密封递交，否则其报价将被拒绝。

（三）报价文件递交地址：重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号陆军军医大学实验动物学教研室。

- 联系方式：

联 系 人：刘洋

联系电话：15320578097

- 技术与商务需求

- 采购需求一览表

| # 序号 | # 名称 | # 计量单位 | # 数量 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 小鼠独立通气笼具（IVC） | # 套 | # 1 |  |

- 技术需求

产品用途：用于动物实验室饲养SPF级小鼠，实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染。

详细参数：

1.采用直流离心风机，双风机结构（2个进风机，2个排风机），互为备用；

2.控制系统：采用PLC处理器，支持TCP/IP等众多网络协议，彩色触摸屏，屏幕尺寸≥7寸；

3.触摸屏实时显示笼盒压差、换气次数、温度、湿度、过滤器使用时间等信息，使用信息异常有报警提示；

4.换气次数≥40次/h（可调），运行噪音≤55dB，提供具有CNAS认证的第三方机构出具的检测报告；

5.进排风处至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.995%，笼盒内空气洁净度不低于ISO5级。提供笼内洁净度等级的第三方检测报告；

6.配置内置不间断电源（UPS），停电续航时间≥8小时；

7.笼架数量2架，笼位数≥144笼位，配50%备用笼盒；

8.笼架框架为SUS 304不锈钢材质；笼架的纵向和横向位置带有坐标号，坐标可灵活更换，方便日常使用。在笼架上有笼盒安装到位指示结构，用来指示笼盒是否放置到位。

9.笼盒尺寸≥380×178×170mm，笼盒采用聚亚苯基砜（PPSU）全新材料，投标时需提供笼盒样品；笼盒高压灭菌温度≥134℃，保证灭菌350次不变形，提供相应的材质证明；

10.外置式饮水瓶，聚亚苯基砜（PPSU）材料；瓶嘴为316L不锈钢材质；饮水瓶与食槽均置于笼盒前端，方便观察，盒底与盒盖的密封胶条需安装于盒盖上，采用压合式密封；

11.盒盖与盒体通过搭扣连接，搭扣主要结构材质使用304不锈钢材质。

12.笼盒回风口有过滤装置，笼盖配有防停电窒息的生命窗，并覆盖微生物滤膜保护，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌。断电后小鼠可继续生存≥72小时。（提供第三方检测报告）

13.生产厂家通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系认证，提供相应证明。

14.在重庆地区有厂家直接设立的售后办事处（注明地址），并提供当地售后工程师名单及联系方式。

- 商务需求

（一）实施要求

1.实施时间：成交人应在采购合同生效后，自采购人提交订单申请不超过个30日内送货到采购人指定地点。

2.实施地点：重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号。

3.实施方式：成交人按照采购单位的订购数量，将货物送到采购人指定交货地点并完成安装调试。

（二）售后服务

1.免费质量保证期：1年

2.设备出现故障维修到达现场时间≤12小时。

3.维修支持及配件供应时间≥10年。

4.提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等。

5.定期维护保养：设备保修期内每季度提供定期维护保养服务。

（三）付款方式

成交人按照采购人的订购数量供货，安装调试完毕，采购人验收合格，签字确认收货后30日内全额支付合同金额。

（四）验收方式

具体组织程序、验收标准和方法，按需求方规定程序执行，成交人配合。

（五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用报价人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 报价文件（报价方使用）

| （项目名称）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价/元 |
| 序号 | 名称 |  |  | 计量单位 |  | 数量 |  | （含税）金额 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 报价总价（人民币大写）： （小写）¥： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购需求响应 |  |  | 承诺满足询价文件全部技术与商务需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 报价人名称： （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其授权代表： （签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期： |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

营业执照复印件并加盖鲜章

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价人全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

报价人全称：（盖章）

日期：   年   月   日

注：本页内容适用于法定代表人亲自竞价。

法定代表人授权书

（报价人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价人全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附：

授权代表姓名：

职务：                   电话：

传真：                   邮编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（国徽面）

授权代表身份证复印件

（人像面）

注：本内容适用于授权委托代理人，法定代表人授权书须法定代表人签字授权。