“超微量分光光度计”技术要求

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 微量的核酸及蛋白的定量和其中的污染物分析结果校正 |  |
| 1.2 | 实验对象 | 细胞、组织、血液、唾液样本 |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 | 无 |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 检测上限：≥24,000ng/ul（dsDNA）； |  |
| 2.2 | ★参数2 | 波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析，1nm步进； |  |
| 2.3 | ★参数3 | 内置高清摄像头，对结果可疑样品进行上样液柱中气泡，形态完整等的拍照监测，保证样本检测时无杂散光干扰； |  |
| 2.4 | 参数4 | 光路径：至少包含0.05,0.1,0.2,1mm的4个光程，实验中仪器根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置； |  |
| 2.5 | 参数5 | 可以主动提示样品中的污染物，至少包含胍盐和苯酚； |  |
| 2.6 | 参数6 | 波长精度：±1nm； |  |
| 2.7 | 参数7 | 光吸收范围：基座0－550A（10mm光路径）； |  |
| 2.8 | 参数8 | 光吸收准确度：3%(at 0.97A at 302nm)； |  |
| 2.9 | 参数9 | 光谱分辨率：≤1.8nm(FWHM at Hg254nm)； |  |
| 2.10 | 参数10 | 显示器：7英寸，1280×800高分辨率彩色显示屏； |  |
| 2.11 | 参数11 | 连接方式：3个USB插口，以太网，蓝牙，Wi-Fi； |  |
| 2.12 | 参数12 | 可免费下载电脑软件，用于分析仪器导出的结果； |  |
| 2.13 | 参数13 | OD600检测时，输入系数，可直接将OD600值转换成cells/ml； |  |
| 2.14 | 参数14 | 支持的语言：中文，英语； |  |

“超微量分光光度计”商务要求

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置需求 | 一行只写一个配置 | 备注 |
| 1.1 | 配置1 | 超微量分光光度计主机1台 |  |
| 1.2 | 配置2 | 数据线 |  |
| 1.3 | 配置3 | 电源适配器 |  |
| 1.4 | 配置4 | 数据U盘（内含说明书） |  |
| 1.5 | 配置5 | 防尘罩 |  |
| 2 | 售后服务 | 一行只写一个售后服务要求 |  |
| 2.1 | 到货时限及交付地点 | 合同签订后60个工作日， 重庆沙坪坝区高滩岩正街30号 |  |
| 2.2 | 免费保修期 | ≥2年 |  |
| 2.3 | 出现故障回应时间 | 维修到达现场时间≤2天 |  |
| 2.4 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 2.5 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价）（如有） |  |
| 2.6 | 预防性维修/定期维修保养 | 保修期内，提供一年一次的维修保养服务，不收费 |  |
| 2.7 | 使用培训 | 2次以上 |  |