# 询价文件

# 项目名称：   动物血气分析仪

# 采购单位：陆军军医大学高原军事医学系

# 二○二四年七月

- 询价公告

就以下项目进行询价采购，欢迎符合资格的供应商参加该项目询价。

- 项目名称：动物血气分析仪

- 项目预算：18万元

- 项目单位：高原军事医学系寒区医学教研室

- 项目概况：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动物血气分析仪 | 详见第二部分 | 1 | 套 |

- 供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行协议所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.采购人通过“企查查”、“天眼查”等第三方平台查询公司关联性，以及是否在军队供应商黑名单及本院不良记录中；采购人通过“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”查询近3年内，报价人无因违法经营而受到刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.本项目不接受联合体报价。

3.投标货物必须是其主营或主营范围产品（以报价方提供的营业执照、经营许可证销售或代理授权书等证明材料为准）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目（同一包）的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

参加报价供应商必须满足资格要求中的所有条款，否则其报价将被拒绝。

- 询价文件申领时间、方式

（一）询价文件申领时间：自公告发布之日起至5天内。

（二）询价文件申领方式：同询价公告一并挂网，自行下载。

- 报价文件递交：

（一）报价文件递交截止时间：自公告发布之日起至12天内。

（二）报价文件递交要求：

1.询价申请人须备齐相关资料装入文件袋，文件袋上标明项目名称与公司名称，粘贴封条并加盖公章，于报价文件递交截止时间前寄送或自送至询价人。

2.询价申请人须备齐下列文件并装入文件袋：

（1）报价文件（含技术参数响应表，并附相关证明材料，格式自拟，加盖公章。）

（2）营业执照/组织机构代码证/税务登记证或三证合一的（“统一社会信用代码的营业执照”）复印件加盖公章。

（3）保修承诺书。

（三）报价文件递交地址：重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号高原军事医学系。

- 联系方式：

联 系 人：  谢老师

联系电话：18202376519

- 技术与商务需求

- 采购需求一览表

| # 序号 | # 名称 | # 计量单位 | # 数量 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 动物血气分析仪 | # 套 | # 1 |  |

- 技术需求

动物血气分析仪技术参数响应表

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 技术参数响应 | 偏离度（正偏离/无偏离/负偏离） | 文件名称/页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备需求 |  |  |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 用于实验动物的血气指标分析。 |  |  |  |
| 1.2 | 测试对象 | 动物全血、血清和血浆等。 |  |  |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 | 1.采用荧光化学传感器测试； 2.触摸式彩屏操作系统，状态灯提示机器状态； 3.热敏打印机用于打印结果等； 4.自动吸取样本。 |  |  |  |
| 2 | 标的参数 |  |  |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 最小样本量≤125ul。 |  |  |  |
| 2.2 | ★参数2 | 检测项目：电解质与血液气体检测项目数≥14项（PH、pCO2、HCO3、AnGap、tCO2、Na、K、CL、pO2、SO2、base excess、Ca、GLU、tHb等）。 |  |  |  |
| 2.3 | ★参数3 | 检测通过量：分析时间≤2分钟；反应速度≥20个样本/小时。 |  |  |  |
| 2.4 | ▲参数4 | 测量室：自动恒温，仪器将测试片升温至37℃。 |  |  |  |
| 2.5 | 参数5 | 检测报告数据存储≥ 200 笔。 |  |  |  |
| 2.6 | 参数6 | 内置充电电池运行时间≥4 小时。 |  |  |  |
| 2.7 | 参数7 | 工作环境：温度范围 ≥10-32℃ ,湿度范围 ≥5-95%； 电源需求：包含120、240AC、16VDC,2.8A、50-60Hz。 |  |  |  |
| 3 | 配置要求 |  |  |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 动物血气分析仪1台。 |  |  |  |
| 3.2 | 配置2 | 电解质测试片 （12 片 / 盒）Na, K, Cl ≥1盒。 |  |  |  |
| 3.3 | 配置3 | 酸碱分析 8 项测试片 （5 片 / 盒）：Na, K, Cl, pH、pCO2, HCO3, tCO2, Anion Gap（AG） ≥1盒。 |  |  |  |
| 3.4 | 配置4 | 呼吸与血液气体 12 项测试片 （5 片 / 盒）Na, K, Cl, pH、pO2、pCO2, sO2、HCO3, tCO2, Anion Gap（AG）、tHb、base execes（BE） ≥1盒。 |  |  |  |
| 3.5 | 配置5 | 游离钙测试片 （5 片 / 盒）Ca ≥1盒。 |  |  |  |
| 3.6 | 配置6 | 血糖测试片 （5 片 / 盒） ≥1盒。 |  |  |  |

- 商务需求

（一）实施要求

1.实施时间：成交人应在采购协议生效后3个月内交付货物。

2.实施地点：采购人所在指定地点。

3.实施方式：成交人按照采购协议要求交付货物，经调试合格后双方签字验收。

（二）售后服务

1.货物经验收合格之日起，成交人提供2年质保期（国家标准高于2年的按国家标准执行），质保期内标的物及所有易损件出现质量问题全部免费包换。质保期内，若标的物发生故障，成交人接到甲方通知后 72小时内到场修复。

2.超过保修期的产品出现质量问题，成交人只向甲方收取零配件成本费。

3. 成交人负责系统软件终身免费升级。

4. 采购人提出培训时，成交人提供无偿培训至少2次。

（三）付款方式

协议签订后，标的物经采购人收货验收合格，签字确认后支付协议全款的95%，协议全款的5%作为质保金。待质保期满后，经中标方申请，采购人确认后，采购人支付协议全款的5%质保金给中标方。

（四）知识产权

成交人保证本协议约定的标的物为采购人合法所有，成交人有权授予采购人许可使用。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（五）其他

无。

- 报价文件（报价方使用）

| 动物血气分析仪项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价/元 |
| 序号 | 名称 |  |  | 计量单位 |  | 数量 |  | （含税）金额 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 报价总价（人民币大写）： （小写）¥： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购需求响应 |  |  | 承诺满足询价文件全部技术与商务需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 报价人名称： （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其授权代表： （签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期： |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

营业执照复印件并加盖鲜章

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价人全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

报价人全称：（盖章）

日期：年  月  日

注：本页内容适用于法定代表人亲自竞价。

法定代表人授权书

（报价人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价人全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：  年   月   日

附：

授权代表姓名：

职务：电话：

传真：邮编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（国徽面）

授权代表身份证复印件

（人像面）

注：本内容适用于授权委托代理人，法定代表人授权书须法定代表人签字授权。